NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

1. Elektroniske målinger - CTD

Bjarke Rasmussen

Afd. for Havmiljø

Torben Vang

Vejle Amt

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

1 	CTD-målinger fra danske miljøskibe	1-

1.1 	Formål	1-

1.1.1 Introduktion	1-

1.1.2 Baggrund	1-

1.2 	Måleprincipper	1-

1.2.1 Definition af nøjagtighed	1-

1.2.2 Krav til nøjagtighed	1-

1.3 	Prøvetagning	1-

1.3.1 Målestrategi	1-

1.3.2 Kalibrering af måleudstyret	1-

1.3.3 Kontroldata	1-

1.3.4 Dataindsamlingsrutiner	1-

1.4 	Kvalitetssikring	1-

1.4.1 Kvalitetskontrol	1-

1.4.2 Statistiske redskaber	1-

1.4.3 Beregningseksempel	1-

1.4.4 Kvalitetsstyring	1-

1.5 Dataindberetning	1-

1.6 Referencer	1-

# CTD-målinger fra danske miljøskibe

## Formål

### Introduktion

Dette kapitel af anvisningen er udarbejdet i et samarbejde mellem amter og DMU.

Under det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet 1998-2003 (NOVA 2003) bestemmes en række fysiske og vandkemiske variable. For at opnå en ensartet og kendt målestandard udarbejdes der en række tekniske vejledninger, som blandt andet beskriver måleteknikken, kvalitetsstyring og kvalitetskrav. Den tekniske vejledning skal herefter anvendes ved alle prøvetagninger under NOVA 2003. Vejledningen er derfor skrevet til fagligt ansvarlige og prøvetagerne i amterne og ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Dette kapitel i den tekniske vejleding beskriver forskellige facetter af elektroniske målinger fra skib af tryk, temperatur, konduktivitet. På basis af temperatur- og konduktivitetsmålingen beregnes vandets salinitet. Temperaturen og saliniteten indgår i iltkoncentrationsberegningen.

Vejledningen baserer sig på erfaringerne fra forskellige større internationale arbejder m.h.t. en standardisering af marine måleprocedurer samt på erfaringerne fra det nationale og regionale miljøtilsyn. Yderligere har erfaringerne fra danske miljøskibstræf udgjort er godt grundlag til udarbejdelsen af denne vejledning.

### Baggrund

Datamaterialet

I Danmark foretager amterne og DMU bestemmelsen af f.eks. tryk, temperatur og salinitet fra skibe som et led i den nationale overvågning af vores farvande. På basis af Helsinki og Oslo-Paris komissionernes (HELCOM og OSPRACOM) arbejde suppleres de danske data med målinger udført af blandt andet svenske, tyske og norske myndigheder. Samarbejdet mellem de forskellige instanser resulterer i det omfattende datasæt, som er grundlaget for de nationale myndigheders miljøvurdering og forskningsarbejde i øvrigt. Imidlertid resulterer deltagelsen af mange forskellige instanser også i, at dataindsamlingsprocedurene er uensartede, således at f.eks. datakvaliteten ikke er velbeskrevet.

Kvalitetsstyring

For at imødegå dette, har HELCOM og OSPARCOM etableret en standard som skal styre kvaliteten af det indsamlede datamateriale på en række stationer af international interesse. Standarden foreskriver procedurer for indsamling, kvalitetsstyring samt måledybde og -hyppighed. Dette kapitel i den tekniske vejledning baserer sig primært på HELCOMs standard (HELCOM, in prep).

NOVA 2003 stationer skal følge nærværende vejledning, og måledata herfra skal rapporteres til det Marine Fagdatacenter (MFDC). Amter og DMU frit stillet med hensyn til, hvilken målestandard der følges på regionale stationer. Indsamlet datamateriale fra den regionale overvågning kan imidlertid kun indgå i MFDCs database, hvis måleproceduren følger denne vejledning. Her skal det understreges, at anvisningerne tager deres udgangspunkt i normale vejrforhold. Under mere ekstreme vejrforhold skal der laves nødvendige kompromiser, således at hovedformålet med målingerne opfyldes.

Formålet med nærværende anvisning er således, at kvaliteten af de data, som indsamles under NOVA 2003, bliver velbeskrevne og tilstrækkeligt dokumenteret. I denne vejledning lægges der således stor vægt på kravbeskrivelsen og kvalitetsstyringen af målekvaliteten.

## Måleprincipper

Måledybde, vandets temperatur, salinitet registreres automatisk fra en sonde om bord på et skib. Målingerne af konduktivitet, temperatur og tryk betegnes som CTD-målinger.

Tryk (D)

Trykmålingen anvendes til beregning af afstanden fra havoverfladen til den dybde, hvor målingerne er foretaget. I beregningen af måledybden indgår ferskvandsdensiteten. Der skal ikke korrigeres for vandsøjlens typiske densitet/vægtfylde.

Trykmålingen anvendes til beregning af afstanden fra havoverfladen til den dybde, hvor målingerne er foretaget. I beregningen af måledybden indgår mH2O ved 20oC, som herefter benævnes mVS. Der skal ikke korrigeres for vandsøjlens typiske densitet/vægtfylde.

Temperatur (T)

Temperaturmålingen anvendes i sig selv i forbindelse med vandmasseidentifikation og modelberegninger. Derudover anvendes den til beregning af iltmætning, salinitet og vandets vægtfylde/densitet.

Konduktivitet (C) og salinitet

Konduktiviteten/ledningsevnen i sig selv anvendes ikke, men skal alene bruges til beregning af vandets salinitet. Saliniteten angiver mængden af salt per kg havvand og har derfor enheden (g salt/kg havvand). Ofte anvendes enheden (‰). Saliniteten bestemmes indirekte ved at måle vandets ledningsevne og temperatur. Salinitet bestemt på denne måde har enheden psu (practical salinity units). Vandets salinitet skal måles og beregnes efter internationale standarder (UNESCO 1981, 1988). Ligesom temperaturmålingen anvendes saliniteten til identifikationen af vandmasser og i forbindelse med  modelberegninger. Derudover indgår den i beregningen af iltmætning og vandets vægtfylde/densitet.

### Definition af nøjagtighed

Nøjagtigheden eller akkuratessen af en målemetode fastlægges gennem dens korrekthed og dens præcision.

Korrekthed

Korrektheden for målingerne er afvigelsen mellem observationsværdien og en reference værdi. Dvs. viser målingen f.eks. værdien 17.45 psu mens referenceværdien er 18.01 psu, er afvigelsen mellem referenceværdi og observation 0.56 psu. Afvigelsen mellem referenceværdi og observation udgør grundlaget til beregningen af korrektheden som anført i afsnit 1.4.2.

Præcision

Præcisionen er afvigelsen målingerne imellem (DS5725-1). Dvs. to målinger viser f.eks. værdien 17.45 psu og 17.54 psu. Målingerne har her en indbyrdes forskel på 0.09 psu. Afvigelsen observationer imellem udgør grundlaget til beregningen af præcision som anført i afsnit 1.4.2. Præcisionen er uafhængig af referenceværdien.

### Krav til nøjagtighed

Korrektheden på CTD-sondens sensorer skal være D: ±0.1m, T: ±0.1 CO, S: ±0.1 psu. Præcisionen på CTD-sondens sensorer skal være D: ±0.05m, T: ±0.05 CO, S: ±0.05 psu. Referencemålingerne udføres med korrektheden D: ±0.02 m, T: ±0.02 CO, S: ±0.02 psu. Referencemålingerne udføres med præcisionen D: ±0.01 m, T: ±0.01 CO, S: ±0.01 psu. Kontrollen af referencemålingerne skal foretages med præcisionsmåleudstyr eller anvendelse af standarder, som har korrektheden: er D: ±0.002 m, T: ±0.002 CO, S: ±0.002 psu.

Korrektheden på CTD-sondens sensorer skal være D: ±0.1mVS, T: ±0.1 CO, S: ±0.1 psu. Præcisionen på CTD-sondens sensorer skal være D: ±0.05mVS, T: ±0.05 CO, S: ±0.05 psu. Referencemålingerne udføres med korrektheden D: ±0,08 mVS, T: ±0.02 CO, S: ±0.02 psu. Referencemålingerne udføres med præcisionen D: ±0.04 m VS, T: ±0.01 CO, S: ±0.01 psu. Kontrollen af referencemålingerne skal foretages med præcisionsmåleudstyr eller anvendelse af standarder, som har korrektheden: er D: ±0,02 mVS, T: ±0.002 CO, S: ±0.002 psu.

Kravene til nøjagtighed af CTD-sensorerne skal kun dokumenteres i forbindelse med kontrolmålinger. Overholdes kravene her, og gennemføres de normale procedurer for CTD-sondens drift, måler CTD-sonden optimalt og overholder dermed kravene til nøjagtighed.

På de NOVA 2003-stationer, som ligger langs den jydske vestkyst, det østlige Kattegat og i Østersøen, skal korrektheden i saliniteten være ±0,01 psu på dybderne, hvor der tages vandkemiprøver. Korrektheden kan opnås gennem præcisionsmåling af salinitet i vandprøver. Denne korrekthed skal ikke opnås ved CTD-måling.

## Prøvetagning

### Målestrategi

Måleprocedure

Nedenstående procedurer har det formål, at sikre at data har den nødvendige kvalitet. Når rutinerne er indarbejdede, er de ikke særlig tidskrævende, og den opnåede målekvalitet har den ønskede standard.

Grundlaget for proceduren er, at der skal etableres en entydig metode, der kan benyttes af alle instanser i det nationale overvågningsprogram. Samtidigt skal det sikres, at kvalitetskravene til målingerne kan honoreres. Formålet med at indføre måleprocedurerne er således:

- at sikre en ensartet målemetode

- at sikre den nødvendig kvalitet

- at sikre at fejl og drift i målemetode og på sensorer opdages hurtigt

- at fejl kan identificeres og evt. kompenseres

- at det dokumenteres, at de opstillede kvalitetskrav overholdes

Måledata og dokumentationsdata indgår i rapporteringen til Fagdatacenterets database. Fagdatacenteret anvender dokumentationsdata til dokumentation for datakvaliteten i databasen. Yderligere rapporterer Fagdatacenteret datakvaliteten til Styringsgruppen. Fagdatacenteret indgår dog ikke i den fortløbende kontrol af måleprocedurer og datakvalitet hos de forskellige instanser, der udfører opgaven. Kontrollen af måleprocedurer og datakvalitet skal derfor foretages lokalt.

Datafil

I datafilen findes data fra profilmålingen. Datafilen skal desuden indeholde øvrige relevante data, der er ønskelige for at kunne evaluere profilmålingerne. De øvrige relevante data udgøres blandet andet af meteorologi, bølger, og position. Disse data knyttes tæt til profilmålingen. Kalibreringsdata skal desuden følge data. Det kan opnås ved, at kalibreringsdata kan f.eks. overføres til datafilen. Dele af datafilen skal rapporteres til MFDC (afsnit 1.5).

Dokumentation

Dokumentationen skal anvendes af amterne og DMU, således at kvaliteten af rapporterede data er kendt, og procedurefejl identificeres og rettes således, at kvalitetskravene overholdes.

Dokumentationen skal følge data, således at det marine fagdatacenter kan dokumentere datakvaliteten i databasen. Dokumentationen vil endvidere sikre, at alle, der arbejder med data, har adgang til nødvendige kvalitetsoplysninger.

Dokumentationen foregår på to niveauer. Det første niveau er kalibrering af måleinstrumentet. Her skal det dokumenteres, at sensorerne fungerer tilfredsstillende. Kalibrering foregår under kontrollerede forhold i kar. Det andet niveau skal dokumentere, at målinger har den ønskede kvalitet ved at indsamle kontroldata. Kontrollen foregår ugevis in situ og månedsvis i kar, og er en sammenligning mellem målinger med sonde og præsitionsinstrumenter.

Kontroldata

CTD-sondens måleresultater fra kontrolmålingerne med tilhørende referencemålinger, samt kalibreringsdata og -koefficienter udgør kontroldatasættet. Disse data bør lagres i log-filen. CTD-sondens måleresultater med tilhørende referencemålinger rapporteres til det Marine Fagdatacenter. Kalibreringsdata og -koefficienter skal ikke rapporteres til det Marine Fagdatacenter.

I afsnit 1.4 gennemgås kontroldata, som skal rapporteres til MFDC,  med tilhørende beregninger og teststørrelser. Yderligere gennemgås profilmålingerne som skal rapporteres til MFDC.

Ved hjælp af udviklingen af kalibreringskoefficienter skal sensorernes tilstand vurderes, og der tages stilling til eventuel udskiftning. Denne evaluering foretages lokalt. Kalibreringsdata- og koefficienter skal gemmes lokalt, således at de kan evalueres i samarbejde med det Marine Fagdatacenter, når det Marine Fagdatacenter finder det nødvendigt.

Logfil

En logfil er et arbejdsredskab, som  amter og DMU kan etablere for at lette den interne arbejdsgang i forbindelse med evalueringen af CTD-sondens sensorer på basis af kontrol- og kalibreringsdata. Andre løsninger til lagring af sonde-relaterede data kan også vælges.

Logfilen indeholder data, der er nødvendig til evaluering og kontrol af CTDens målinger. Der bør oprettes én logfil for hver CTD-sonde. Logfilen indeholder data over tryk, temperatur og salinitet. Logfilen skal opdateres hver gang, der foretages en kontrolmåling eller kalibrering. Logfilen opbygges, således at hver kontrolmåling indeholdes på en linie. Disse sonde-relaterede data skal også gemmes, hvis der ikke vælges en logfil til datalagring.

1.3.1.1	 Forslag til logfil

I logfilen genereres en ny linie hver gang, der foretages en kontrolmåling. Når kontrolmålingerne består f.eks. af tre enkelte målinger, forøges logfilen med  tre linier. Ved in situ temperaturkontrollen udføres der kun én referencemåling, mens der laves 3 CTD-målinger. Her angives én referencemåling og to DUMMY-værdier 99.999. Ved manglende data angives ligeledes DUMMY-værdien 99.999.

Logfilens indhold skal være:

Sted, dato, tid, CTD-sondekode,  CGAIN, COFFSET, TGAIN, TOFFSET, PGAIN, POFFSET,  TRÅ, TCTD, TREF, CRÅ, CCTD, SCTD, SREFPRÅ, DCTD, DREF.

hvor:

Sted: stationsnavn (in situ) eller karmåling

dato: YYYYMMDD

tid: TTMM

CTD-sondekode: sondespecifik kode (afsnit 1.5)

cGAIN,  cOFFSET  : ledningsevne (conduktivity)

kalibreringdata: hældning og 0-punktsforskydning

TGAIN og TOFFSET: temperatur

kalibreringdata: hældning og 0-punktsforskydning

PGAIN og POFFSET: tryk (dybde)

kalibreringdata: hældning og 0-punktsforskydning

TRÅ : rådata for temperatur (counts)

TCTD: sondens beregnede temperatur.

TREF : resultatet af præsitionsmåling af temperaturen.

CRÅ : rådata for konduktivitet (counts)

CCTD: temperaturkompenseret konduktivitet

SCTD: sondens beregnede salinitetsværdi.

SREF : resultatet af salinometerbestemmelse af saliniteten.

PRÅ  : rådata for tryk (counts)

DCTD: sondens beregnede måledybde.

PREF : resultatet af dybdebestemmelse med målebånd.

PREF : resultatet af præcisionstrykmålingen.

GAIN og OFFSET gennemgås i afsnit 1.3.2.

Taleksempel

Dette talsæt er konstrueret. Det dækker over tre ugers profil og kontrolmålinger. Indeholdet af hver celle udgør én linie i logfilen.

Sted, dato, tid , CTD-sonde kode, CGAIN, COFFSET, TGAIN, TOFFSET, PGAIN, POFFSET, TRÅ, TCTD, TREF, CRÅ, CCTD, SCTD, SREF, PRÅ, DCTD, DREF.

Kal.Havn, 19980110, 1445, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 2796, 17.91, 17.934, 1935, 16.45, 12.18, 12.19, 60, 3.0, 2.9

Kal.Havn, 19980110, 1446, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, - 0.05000, 1.000, 0.00000, 2796, 17.92, 17.914, 1938, 16.45, 12.20, 12.21, 62, 3.1, 3.1

Kal.Havn, 19980110, 1447, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 2796, 17.90, 17.940, 1933, 16.45, 12.16, 12.18, 63, 3.1, 32

Kar , 19980117, 1015, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -.05000, 1.000, 0.00000, 1826, 8.21, 8.211, 985, 10.55, 7.58, 7.60, 2, 0.1, 0.1

Kar , 19980117, 1015, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 1828, 8. 22, 8.219, 988, 10.58, 7.60, 7.58, 2, 0.1, 0.1

Kar , 19980117, 1016, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 1828, 8. 21, 8.219, 988, 10.58, 7.60, 7.61, 2, 0.1, 0.1

Samø N, 19981024, 1520, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 1724, 17.19, 17.185, 5150, 44.41, 36.38, 36.40, 400, 20.0, 20.1

Samø N, 19981024, 1520, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 1722, 17.18, 17.175, 5158, 44.48, 36.42, 36.44, 406, 20.3, 20.2

Samø N, 19981024, 1520, 1002, 0.905024, 0, 042864, 0.9998, -0.05000, 1.000, 0.00000, 1728, 17.21, 17.195, 5140, 44.31, 36.27, 36.30, 396, 19.8.0, 20.0

### Kalibrering af måleudstyret

Kalibreringen af måleudstyret kan foretages af enten institutionen som forestår målingerne eller f.eks. producenten af måleudstyret. Ved at lade f.eks. producenten af måleudstyret forestå kalibreringen af måleudstyret foretages der en uafhængig evaluering af måleudstyret, hvilket er ønskeligt. Den uafhængige evaluering er imidlertid ikke nødvendig for at overholde kravspecifikationerne.

Under kalibreringen estimeres kalibreringskoeffecienterne ved at måle i hele det naturlige udfaldsrum under kontrollerede laboratorieforhold. In situ målinger kan ikke anvendes til en kalibrering af CTD-sondens sensorer.

Kalibreringskoefficienter

De fleste af de sensorer, der i dag anvendes af amterne og DMU er liniere. Det betyder, at omregningen fra det digitale signal (antal counts) til måleværdi foregår ved at indsætte signalet i  ligningen:

måleværdi = a*signal + b

hvor

a = hældningskoefficienten (gain) og

b = skæring med y-aksen (offset).

Gain og offset for sensorerne bestemmes ved kalibrering og betegnes kalibreringskoefficienter. Ændringerne af kalibreringskoefficientene med tiden viser stabiliteten for sensorer og elektronik. Gain og offset i sig selv fortæller om sensorens tilstand og opløsningen af målingerne.

Kalibreringsdata og resulterende kalibreringskoefficienter anvendes til at sikre, at kalibreringsmålingerne har den nødvendige nøjagtighed. De resulterende kalibreringskoefficienter indgår i vurderingen af den tidslige variation af kalibreringskoefficienterne.

Kalibreringen af temperatur og konduktivitet foretages under kontrollerede forhold i kar med saltvand. Saliniteten bestemmes med et salinometer. Der skal yderligere anvendes præcisionstermometre i kar ved kalibrering af salinitet og af temperatur. Kalibreringsresultaterne bør overføres til log-filen, således at omregningen fra rådata til måleværdi kendes og eventuelt kan rettes i forbindelse med målefejl.

Ved kalibrering af sensorerne skal bør salintetsranget være 2 til 32 psu, således at der f.eks. laves en kalibreringskurve på saliniteterne 32, 16, 8, 4, 2 psu. For temperaturen skal der ligeledes laves en kalibreringskurve af minimum 5 punkter jævnt fordelt over range 2OC til 22OC.

Kalibreringen af trykcelle kan f.eks. foregå i trykkammer.

Kalibreringen af trykcelle kan f.eks. foregå ved hjælp af dødvægtstes-ter, trykkalibrator eller i trykkammer.

Det skal dokumenteres, at kalibreringsmålingerne lever op til kravspecifikationerne (afsnit 1.2.2). Procedurerne for kontrolmålingerne følges (afsnit 1.3) ved evaluering af kalibreringen.

1.3.2.1	 Tidsintervaller for kalibrering

Minimum hvert år skal konduktivitets- og temperatur- og tryksensorerne på CTD-sonden kalibreres. Derudover skal sonderne kalibreres, når kontroldata viser, at kalibreringen er utilstrækkelig (afsnit 1.4.2), eller når sensorer skiftes ud.

Hvis kontrolmålingerne dokumenterer, at CTD-sonden overholder kravspecifikationerne over et bredt salinitets-, temperatur- og tryk- range kan kalibreringen undlades, hvis det i øvrigt er i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

Præcisonstermometeret skal kalibreres minimum hvert år. Derudover skal præcisonstermometeret kalibreres, når kontroldata viser, at kalibreringen er utilstrækkelig (afsnit 1.4).

Salinometeret skal kalibreres før hver måleserie. Minimum en gang om året kontrolleres kalibreringen på basis af IAPSO standard havvand med 3 forskellige saliniteter (f.eks. 10, 30 og 35 psu).

### Kontroldata

Kontrolmålingerne fortages in situ og i kar. Kontrollen er en sammenligning mellem CTD-sondens målinger og mere præcise målinger, såkaldte referencemålinger.

Kontrolmålingerne fortages in situ og i kar. Trykkontrollen er en sammenligning mellem CTD-sondens målinger og mere præcise målinger, såkaldte referencemålinger.

Karmålingerne foretages af hensyn til en egentlig kontrol og test af sensorerne. Karmålingerne kan foretages i laboratoriet. Under karmålingerne registreres det, at salinitet og trykmålingen har en konstant visning. Temperaturvisningen i karret må varierer svagt som følge af varmudvekslingen med omgivelserne.

In situ kontrolmålingerne foretages for at evaluere hele måleproceduren, hvor blandt andet skibes elektroniske støj og prøvetagernes målemetode evalueres sammen med sensorernes kalibrering. In situ kontrolmålingerne stiller imidlertid krav til, at temperatur og salinitet kun varierer meget lidt under kontrolmålingen. Dette krav er vanskeligt at opfylde i en række farvande.

In situ kontrolmålingen kan foretages i havnebassinet med efterfølgende grundig rensning af sonderne med f.eks. RBS og skylning med ethanol og demineraliseret vand. Havnebassinsmålinger bør ikke gennemføres, hvis der er oliefilm på vandoverfladen. In situ kontrolmålingen kan erstattes af karmålinger. Karmålingerne foretages da fra skibet, mens de sædvanlige måleprocedurer følges, således at hele måleproceduren kan evalueres gennem kontroldatasættet. Karret kan f.eks. være placeret på havnekajen ved siden af skibet.

Tryk

Trykket er summen af havets og luftens tryk. For at kompensere for luftens tryk justeres sensoren til det aktuelle lufttryk. Tryksensoren kontrolleres på tre måder. Før og efter målingen registreres kompensationen for lufttrykket, mens sonden er på dæk. Kompensationen før og efter målingen må maksimalt afvige 0,1 mVS fra hinanden. Data registreres i datafilen.

Sonden bør være forsynet med en bundkontakt. Det sikrer, at målingerne altid afsluttes i samme højde over bunden. Softwaren skal automatisk indregne afstanden mellem bundkontakten og tryksensoren, når bunddybden skal beregnes. Alternativt bestemmes den aktuelle bunddybde på basis af CTD-sondens visning. Denne værdi for dybden registreres i datafilen sammen med data fra ekkolod, og forskellen evalueres af prøvetageren. Den aktuelle bunddybde skal rapporteres til MFDC. Den aktuelle bunddybde anvendes specielt i forbindelse med den nederste ilt-winkler-bestemmelse.

Endvidere kontrolleres tryksensoren overfor en referencemåling. Referencemålingen kan bedst udføres med en trykgenerator. Alternativt kan kontrollen udføres ved anvendelse at metalmålebånd. Vanddybden for trykkontrollen med målebånd skal minimum være 2 m. Kontrollen med målebånd kan f.eks. udføres ved, at målebåndet forsynes med en opdriftskugle. Afstanden fra opdriftskuglens øverst del til trykmåleren måles præcist (±0.01 m). Kontrollen kan herefter udføres ved at sænke CTD-sonden samt målebåndet ned til opdriftskuglen netop er under vand. Forskellen mellem CTD-sondens dybderegistrering og afstanden L skal være indenfor ±0.1 m. Denne kontrolmåling skal foretages under meget gode målebetingelser, dvs. så lidt søgang som muligt.

Trykket er summen af havets og luftens tryk. For at kompensere for luftens tryk justeres sensoren til det aktuelle lufttryk, hvor trykmålingen nulstilles i forhold til atmosfæretrykket.

CTD-sonden bør være forsynet med en bundkontakt. Det sikrer, at målingerne altid afsluttes i samme højde over bunden. Softwaren skal automatisk indregne afstanden mellem bundkontakten og tryksensoren, når bunddybden skal beregnes.

Tryksensoren kontrolleres på tre måder:

1) Før og efter målingen registreres kompensationen for lufttrykket, mens sonden er på dæk. Kompensationen før og efter målingen må maksimalt afvige 0,1 mVS. Data registreres i datafilen som en løbende kontrol af tryksensoren.

2) Den aktuelle bunddybde på basis af CTD-sondens visning registreres i datafilen sammen med data fra ekkolod, og forskellen evalueres af prøvetageren. (Den aktuelle bunddybde skal rapporteres til MFDC. Den aktuelle bunddybde anvendes specielt i forbindelse med den nederste ilt-winkler-bestemmelse.)

3) Endvidere kontrolleres tryksensoren overfor en referencemåling.    Referencemålingerne kan udføres med trykkalibrator. Kontrollen udføres i trykområdet 0 til 100 i trykenheden mH2O ved 20oC. Kontrollen udføres som en 5 punkts kontrol både for stigende og faldende tryk, således eventuelle hysterese forhold kan dokumenteres. Såfremt kontrollen afsløre at tryksensoren skal justeres, skal der altid afsluttes med yderlig en 5 punkts kontrol både for stigende og faldende tryk. Hermed er kontrolleret/kalibreret "as found" og "as left", således mistes ikke kalibreringshistorien i kalibreringsintervallet. Anvendes en af de fælles indkøbte trykkalibratorer til kontrol, medfølger en skriftlig betjenings og kontrolprocedure.

Kontrollen af tryksensoren, som angivet ovenfor under pkt. 1 og 2, udføres som en løbende kontrol ved hver CTD-måling.

Temperatur

Kontrollen af temperaturmålingen foretages i kar eller in situ på en velegnet lokalitet. Temperaturen i karret må kun variere lidt med tiden. Det opnås ved at anvende enten mindre termostatstyrede kar eller store kar, hvor temperaturen ændres lidt. I begge kartyper bør der være omrøring. Omrøringen kan foretages manuelt eller med en pumpe, der kun må have en svag varmeafgivelse til vandet. Ved både kar og in situ kontrolmålingen anvendes et præcisionstermometer sammen med det normale profilerende udstyr.

In situ kontrol

Lokaliteten for in situ kontrolmålingen vælges, så den opfylder  kravene:

- gode målebetingelser, dvs. svag søgang

- et vandlag på minimum 2 meter, hvor temperaturforskellen er mindre end 0,05OC over dybdeintervallet.

Efter en orienterende profilmåling placeres sonden og præcisionstermometeret midt i det opblandede vandlag og samhørende værdier fra præcisionstermometer og sonde noteres (logges) f.eks. i logfilen. Der laves én præcisionstemperaturmåling og 3 CTD-temperaturmålinger indenfor et minut. Der laves en sammenligning mellem CTDens temperaturvisning og præcisiontermometermålingen hurtigst muligt efter målingerne.

Kontrol i kar

Ved kontrol i kar skal der laves 3 på hinanden følgende målinger fra CTDen og 3 med præcisiontermometeret.

Salinitet

Kontrollen af salintetsmålingen skal foretages i kar med forskellig salinitet og in situ på en velegnet lokalitet. Kravene til karret er beskrevet under kontrolmålingen af temperatur.

In situ kontrol

Når der laves en in situ kontrolmåling skal lokaliteten for kontrolmålingen vælges, så den opfylder kravene:

- gode målebetingelser dvs.  svag søgang

- et vandlag på minimum 2 meter vertikal forskelle i salinitet og temperatur mindre end henholdsvis  ±0.05 CO og ±0.05 psu.

- lokaliteterne skal over en periode repræsentere farvandets variation m.h.t. salinitet

CTD-bestemmelsen af saltholdighed kontrolleres ved at foretage 3 efter hinanden følgende målinger med CTD-sonde og 3 udtagelser af vandprøver (minimum 100 ml vandprøve). Disse 3 CTD-målinger og vandprøveudtagelser fortages indenfor et minut. Prøverne skal udtages i en flaske med et tæt låg. Flasken må ikke fyldes helt op.

Kontrol i kar

Ved kontrol i kar skal der laves 3 på hinanden følgende målinger fra CTDen og 3 på basis af vandprøver (minimum 100 ml vandprøve). Prøverne skal udtages i en flaske med et tæt låg. Flasken må ikke fyldes helt op.

Der skal anvendes en anerkendt metode til bestemmelse af prøvens salinitet (UNESCO 1981). Det anbefales, at saliniteten bestemmes med et salinometer. Salinometeret kalibreres med IAPSO standard havvand. Alternativt kan en titreringsmetode anvendes, hvis det dokumenteres, at nøjagtighedskravene overholdes. IAPSO standard havvand bør anvendes til kontrol af titreringsmetoden.

1.3.3.1	 Tidsintervaller for kontrolmålingerne

Kontrolrutinerne udføres med forskellige tidsintervaller:

- I de uger, hvor der foretages målinger, etableres der minimum en gang om ugen et sæt in situ-kontrolmålinger af salinitet og temperatur. Hvis de meteorologiske forhold tillader det, etableres der ligeledes et sæt in situ-kontrolmålinger af tryk. Kontrolmålinger kan alternativt foretages i havnebassinet, i kar eller med trykgenerator (afsnit Error! Unknown switch argument.).			    I de uger, hvor der foretages målinger, etableres der minimum en gang om ugen et sæt in situ-kontrolmålinger af salinitet og temperatur. Kontrol af tryksensoren foretages løbende ved hver CTD-måling, som beskrevet under 1.3.3 Tryk pkt. 1 og 2. Kontrolmålinger kan alternativt foretages i havnebassinet, i kar eller med trykgenerator (afsnit 1.3.3).

- Kontrolmålinger af tryk og temperatur evalueres hurtigst muligt efter gennemførelsen af kontrolmålingen. Kontrolmålingerne evalueres senest en måned efter, at kontrolmålingen er foretaget.

- Minimum en gang om måneden laves et sæt kontrolmålinger i kar af salinitet og temperatur. Det forudsætter, at der måles månedsvist eller hyppigere fra skibet. Måles der mindre hyppigt fra skibet, skal der laves kontrolmålinger i kar før hvert togt. 	               Minimum en gang om måneden laves et sæt kontrolmålinger i kar af salinitet og temperatur. Det forudsætter, at der måles månedsvist eller hyppigere fra skibet. Måles der mindre hyppigt fra skibet, skal der laves kontrolmålinger i kar før hvert togt. Minimum hver fjerde måned kontrolleres tryksensoren overfor en referencemåling, som beskrevet under 1.3.3 Tryk pkt. 3.

- Ved et årligt check hos f.eks. producenten, skal sensorernes elektronik og funktion kontrolleres. Det inkluderer blandt andet at elektroniske kredsløb, stik og forbindelser på hele målesystemet gennemgås.

- Før sensorskift bør der laves kontrolmålinger, hvis der f.eks. er foretage målinger med en defekt sensor.

- Efter sensorskift skal der laves kontrolmålinger.

### Dataindsamlingsrutiner

Dataindsamlingsrutinerne for skibsmålingerne skal som minimum overholde nedenstående krav:

Før hver dags målinger

- Kontrol af stik og kabler, rengøring af sensorer med demineraliseret vand.

- Kontrol af PCens klokkeslet. Mange PC'eres ure er ikke nøjagtige. Der vil være lidt drift. Derfor skal PC tiden kontrolleres hver dag på hvert togt. Det gøres bedst ved at indføre kommandoen TIME i DOS-prompten eller sætte TIME-kommandoen ind i WINDSOWS START. Tidspunktet skal være UTC tid. Det er dansk normaltid minus en time, og dansk sommertid minus to timer.

Før hver måling

- Kontrol af sensorer: er de rene og ubeskadigede?

- Inden målingen påbegyndes, kalibreres tryksensoren i forhold til lufttrykket. Lufttryk og kompensationsværdi overføres til datafilen sammen med instrumentets dæksværdi.

- Kalibreringscoefficienter for de anvendte sensorer overføres til datafil, herunder countværdien for 102%-iltmætning som beskrevet i den tekniske vejledning for iltsensormåling.

- Inden målingen skal målesonden hænge i 1-5 meters dybde i minium et minut, for at luftbobler kan undslippe, og for at temperaturforskellen mellem sonde og vand bliver udlignet. I dette tidsrum bestemmes secchi-dybden. Secchi-dybden overføres til datafilen.

- Andre relevante data bør anføres og overføres til datafilen. Disse kan være f.eks. vindstyrke, vindretning, bølgehøjde, vejr, skydække, luftfugtighed og barometertryk. De meteorologiske koder for bølgehøjde, vejr og skydække anvendes. Der bør endvidere være mulighed for, at  kommentarer fra prøvetageren kan indtastes - det kan være en evaluering af målingens kvalitet,  vigtige observationer eller afvigelser fra måleproceduren.

- Umiddelbart før målingen begynder skal skibets position, dato og UTC tidspunkt overføres til datafilen, sammen med stationsnavne eller nummer og amts/institutkode. Det er således starttidspunktet for CTD-målingen som fastlægger måletidspunktet. Position i grader og decimalminutter (minimum 2 decimaler), dato i YYYYMMDD og tidspunkt i TTMM. Positionen for den aktuelle måling registreres. Det er således den aktuelle måleposition, der skal registreres og ikke stationens formelle position. Den formelle stations koordinater kan anvendes, hvis vanddybden ændrer sig mindre end 1 m indenfor 0.1 nm fra den formelle station. Positionen registreres i WGS84 datum og skal være nøjagtig indenfor 10 meter. Afstanden fra den formelle station til den faktiske måleposition skal være mindre end 0.1 nm.

- Andre relevante data overføres til datafilen.

- Målesonden hæves fra dybden 1-3 m til den første måledybde, der skal være 0,4 meter, såfremt vejr og søgang tillader dette. Elektronisk målte data registreres i datafilen med minimum 0,2 meters intervaller.

Under hver måling

- Den dybeste måling foretages maksimalt 1 meter over bunden. Når målesonden når bunden, noteres den aktuelle bunddybde sammen med data fra ekkoloddet.

- CTD-sonden sænkes ned med en ensartet fart. Sondens nedsænkningshastighed skal være maksimalt 0,1-0,2 m s-1, hvis iltsensormålingerne foretages. Ved rene CTD-målinger kan nedsænkningstiden øges til 0,5 m s-1. I de danske farvande er vanddybden de fleste steder under 30 meter. Disse nedsænkninghastigheder betyder, at målinger kan foretages hurtigt på samtlige stationer. Dette er nødvendigt af hensyn til den meget store vertikale og horisontale variabilitet i danske farvande.

Efter hver måling

- Når sonden atter er på dæk, noteres instrumentets dæksværdi for tryk i log-filen. Den skal da afvige mindre end 0,1 mVS fra værdien inden profilmålingen. Hvis afvigelsen er større, skal tryksensoren skylles og profilen eventuelt tages om.

- Tidspunkt og dybde for første og sidste CTD-måling trækkes fra hinanden. Dernæst bestemmes sænkningshastigheden ved at dividere de to tal. Sænkningshastigheden overføres til datafilen og gemmes til dokumentations for, at nedsænkningshastigheden er tilstrækkelig lav i forhold til iltsensormålingerne.

- Sensorer rengøres med demineraliseret vand. Selv små rester af saltvand på sensorer kan påvirke det efterfølgende måleresultat, idet saltvand ved indtørring efterlader saltkrystaller. Kravet til rengøring gælder også for andre sensorer.

Efter hver dags målinger

- Hele CTDen og herunder specielt det indvendige af vandhenterne skylles omhyggeligt med ferskvand. Optiske linser og sensorer rengøres med demineraliseret vand.

Halvårligt

- Sensorer og optiske linser renses omhyggeligt med en detergent (f.eks. RBS) og skylles efterfølgende først med isopropyl-alkohol og så med demineraliseret vand.

1.3.4.1	 Vandprøver

Det forringer kvaliteten af analyserne, såfremt der går for lang tid mellem CTD-sondemålingen og vandprøvetagningen. Vandprøver bør derfor tages samtidig med profilmålingerne. Dette muliggøres blandt andet ved anvendelse af en rosette-vandhenter.

Vandprøverne bør tages på vej ned, hvor sænkningshastigheden af CTD-sonden er lav nok til at sikre en god vandudskiftning i vandhenterne og til, at vandhenteren udløses i den korrekte vanddybde. Enkelte vandprøver skal tages, mens CTD-sonden trækkes op. Disse er 1) vandprøven i fluorescensmaksimumet og 2) vandprøven 1 m over bunden.

Vandprøverne bør tages på vej ned, hvor sænkningshastigheden af CTD-sonden er lav nok til at sikre en god vandudskiftning i vandhenterne og til, at vandhenteren udløses i den korrekte vanddybde. Under selve vandhenterudløsningen kan vandhenterudstyret holdes stille i en kort periode i den ønskede dybde. En ventetid på 30 sekunder har vist sig tilstrækkelig for de fleste vandhentertyper under normalt vejrlig. Enkelte vandprøver skal tages, mens CTD-sonden trækkes op. Disse er 1) vandprøven i fluorescensmaksimumet og 2) vandprøven 1 m over bunden.

Alternativt kan alle vandprøverne tages på vej op gennem vandsøjlen, hvor CTD-visningen bør registres sammen med vandprøvetagningen. Inden hver vandhenterudløsning skal vandhenterne have været ved den pågældende dybde i en kort periode. En ventetid på 30 sekunder bør være tilstrækkelig for de fleste vandhentertyper. CTD-profilet som sådan kan dog stadig fastlægges på vej ned, med en lav og jævn nedsænkningshastighed, som sikrer, at iltsonden når at indstille sig på de ændrede iltmætninger og at lys-, temperatur- og salinitetsprofilerne bliver fastlagt korrekt. Tages vandprøverne på vej op, skal det specielt kontrolleres, at de vandkemiske observationer sammenstilles med de korrekte  CTD-oplysninger.

Hvis vandsøjlen er homogen, og tiden mellem CTD-profil og samtlige vandprøvetagninger er få minutter kan vandprøven tages efter CTD-sondens profilmåling. Hvis der går længere tid mellem CTD-sondens profilmåling og vandprøvetagningen, bør der tages en vandprøve til efterfølgende salinitetsbestemmelse. Vandprøvens salinitet bestemmes og temperaturen ved denne salinitet fastlægges ved hjælp af CTD-profilen. således at sammenhørende værdier af vandkemi og vandets salinitet og temperatur rapporteres til det MFDC.  Det medfører, at sådanne salinitets- og temperatursmålinger skal rapporteres som vandkemimålinger, dvs. prøvetagningsudstyret angives som vandhenter og ikke som CTD.

Udstyr

Voluminet af vandhenteren skal være minimum 2,5 liter til vandkemi. Selve udløsningen af vandhenteren skal foregå så hurtigt, at dybden for udløsningen kendes ±0,1 m.

Vandkemi og chl-A.

Vandprøver til vandkemi og klorofyl-a skal tages i faste dybder. Sondens nedsænkningshastighed skal være 0,1-0,2 m s-1 på de  stationer, hvor der laves iltsondemålinger. Under rene CTD-målinger kan nedsænkningstiden øges op til 0,5 m s-1. Dybden for vandprøven regnes som regel ved midten af vandhenteren.

1.3.4.2	 Vandprøver og pumpesystemer

Anvendelse af pumpe/slangesystem til vandhentning har følgende begrænsninger.:

- Systemet må ikke anvendes til zooplanktonprøvetagning. Her skal pumpespecifikationerne fra den tekniske anvisning følges.

- Hvis systemet anvendes til primærproduktion, fytoplanktonprøvetagning eller klorofyl a bestemmelse skal der laves en sammenstilling med den sædvanlige metode, for at sikre at fytoplankton ikke beskadiges under pumpningen. Valg af pumpe og pumpehastighed bør kunne tilpasses, således at systemet ikke er for destruktivt til denne del af prøvetagningen.

- Systemet må ikke lade vand komme i kontakt med metal, hvis vandprøven skal anvendes til primær produktionsbestemmelse.

- Der må kun anvendes en sammenhængende slange mellem pumpe og CTD. Sammenkoblede slangesystemer giver for stor risiko for kontaminering ved håndtering og for utætheder, hvorved der tages forkert vand ind.

Derudover er der en række krav til rensning, kontaminering og diffusion gennem slangen som, der skal tages højde for. Materialevalget skal være tilpas, så det ikke kontaminerer vandet. Specielt skal der tages hensyn til forurening af slangen og udstyr ved tilstedeværelsen af svovlbrinte.

Det vurderes, at systemet ikke egner sig til vandhentning fra større vandybder (mere end skønsmæssigt 20 m) fra mindre skibe. Den vurdering baserer sig på, at vandhentersystemer altid anvendes på større dybder, mens slangesystemer ikke har nogen udbredt anvendelse i den marine prøvetagning i verden. Væsentligt længere slanger end 20 m vil bl.a. forøge risikoen for forurening af vandprøven, give en besværlig håndtering og forøge besøgstiden på stationen væsentligt, hvilket giver systemet en forøget driftsudgift og gør vanskeligt at fasthold positionen.

Forslag til pumpe/slangesystem:

Der anvendes en membranpumpe (f.eks. ITT Jabsco), hvor pumpehuset er udført i plast eller rustfrit stål (Plast foreslås af Roskilde amt.) Dimensioneringen af slangestuds bør være 1/2 eller 3/4 tomme, herpå kobles armeret gennemsigtig plastslange. En ikke-armeret slang bør ikke anvendes, idet den kan klappe sammen under pumpningen. Slangens volumen skal fastlægges. Brug af Teflonslanger frarådes, da de er meget stive og uhåndterlige i både koldt og varmt vejr. Af hensyn til diffusionen gennem slangen må f.eks. silikoneslanger ikke anvendes. På plastslangen monteres en plasthane til regulering af flow ved udtagning af winkler. På afløbsslangen fra pumpen kan der alternativt sættes et T-stykke med en tynd slange og en tyk slange på. Den tynde anvendes, når Winklerflaskerne skal fyldes. Den tykke til udtagning af kemiprøvetagningsflaskerne.

CTD-profilen fastlægges på vej ned gennem vandsøjlen, mens vandprøvetagning foretages op gennem vandsøjlen. CTD-visningen på vej op gennemvandsøjlen registreres sammen med vandprøven. Her skal det specielt kontrolleres, at de vandkemiske observationer sammenstilles med de korrekte CTD-oplysninger

Slangestuds monteres nær tæt på CTD-sondens sensorer. For enden af slangen påsættes en studs, som sikrer at vandet suges ind fra siderne eller som sikrer at indsugningen peger opad.

CTD-sonde og slangestudsen skal holdes fri fra sedimentoverfladen, således at sediment ikke hvirvles op og giver anledning til en forurening af vandprøven. Ved pluslig tilstedeværelse af sedimentpartikler i pumpevandet fortsættes pumpningen, og slangesystemet skylles igen svarende til 3 gange volumenet.

Slanger efterses altid før dagens prøvetagning og udskiftes med et reservesæt, hvis der ses tilløb til f.eks. begroning eller utætheder. Der skal således altid forefindes 1 sæt ekstra slanger ombord. Før dagens første prøvetagning skylles slangen grundigt svarende til 6 gange slangens volumen gerne ved en stor volumenstrøm.

Før prøvetagning i hver enkelt dybde påbegyndes, skylles slangesystemet igennem svarende til 3 gange volumenet. Skylningen af systsmet kan lejlighedsvist kontrolleres ved at sammenligne in-situ-saliniteten med saliniteten i vandprøverne.

Efter hver dags prøvetagning gennemskylles systemet 3 gange med milliporevand eller demineraliseret vand.

Hvis der er mere end 1 time mellem de enkelte prøvetagninger skal slangen igen skylles grundigt svarende til 6 gangen slangens volumen. Slangen skal i det omfang, der er muligt opbevares mørk mellem hver prøvetagningsstation. Slangen bør i mindst muligt omfang udsættes for direkte sollys, som bl.a. kan udtørre dele slangen og fremskynde begroningen af slangen.

En gang ugentlig skylles desuden i  5% saltsyre og skylles efter med milliporevand. Engang hver måned kontrolleres for milliporevandet for forureninger. Slangerne opbevares mørkt og køligt mellem hvert togt.

## Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen udføres på 4 niveauer.

- Daglig evalurering af profilmålinger for egentlige måletekniske fejl.

- Kontroldatasæt analyseres m.h.t. korrektheden, præcisionen, tilfældige variationer og egentlige målefejl.

- Et kvalitetsstyringssystem fastlægger, hvad der skal gøres når a) kontroldatasættet viser, at måledata ikke opfylder kvalitetskravene, b) der er egentlige fejlmålinger, eller c) måleprocedurerne ikke overholdes.

- Datarapporteringen indeholder en egentlig kvalitetssikring, hvor samtlige data kontrolleres med hensyn til  en række simple parametre, så som stationsplacering, vanddybde, og den naturlige variation for observationen.

### Kvalitetskontrol

Gennem overvågningsprogrammet laves en fortløbende analyse af kontroldata med henblik på at identificere fejl i procedure og målinger samt at dokumentere, at datakvaliteten er tilstrækkelig. Yderlig anvendes data til at fastlægge målemetodens nøjagtighed.

Analysen af kontroldata fastlægger og dokumenterer målingernes kvalitet. For at kunne afgøre målingernes kvalitet skal metodernes nøjagtighed være kendt. Denne viden bygges imidlertid først op med NOVA 2003. Det første 0,5 år af NOVA 2003 antages metodernes nøjagtighed at være 2 gange kvalitetskravet. 0,5 år efter igangsættelsen af NOVA 2003 anvendes den estimerede nøjagtighed til testprocedurerne.

Vurderingsprincip

Kontroldatasæt evalueres på basis af den estimerede præcision (f.eks. 0.37 psu for CTD-måling). Præcsionen estimeres på basis af tidligere kontrolmålinger. Der måles 34.40, 35.00 og 31.34 psu i én vandprøve. Observationerne 34.40 og 35.00 psu har samme størrelse i forhold til  metodens estimerede præcision, idet deres indbyrdes difference er af samme størrelse som den estimerede præcision. Værdien 31.34 afviger fra de andre med ca. 9 gange den estimerede præcision. Derfor kan det forventes, at der er lavet en metodefejl i forbindelse med observationen 31.34 psu. Denne måling bør derfor ikke anvendes til at estimere vandprøvens salinitet. Det bedste estimat af vandprøvens salinitet er således (34.4+35.0)/2 psu. Med et salinometer måles en salinitet på 34.76 psu. CTD-sondens målinger afvigelser fra salinometer værdien med -0.36 og +0.34 psu. En størrelsesorden for spredningen er ((0.362+0.342)/1)0.5 = 0.5 psu. Denne spredning er et mål for korrektheden af CTD målingen. Den estimerede præcision og korrekthed opfylder imidlertid ikke kvalitetskravene til salinitesmålingerne ved hjælp af CTD. Derfor skal der i dette tilfælde identificeres fejlkilder, og fejl skal rettes.

Evalueringen af kontroldatasættet indeholder således 4 elementer, 1) identifikation af metodefejl, 2) estimering af metodens præcision, 3) estimering af metodens korrekthed, og 4) evaluering af målemetoden i forhold til  kvalitetskravene.

Data med identificerede metodefejl ekskluderes fra estimationsproceduren, men indeholdes i det kontroldatasæt, der afrapporteres til MFDC.

Nedenfor gennemgås kvalitetskontrollen i forhold til at evaluere saltinitetsmålingerne. Tilsvarende kvalitetskontrol laves for temperaturmålingerne og og trykmålingerne. Udføres trykkontrollen som nævnt i afsnit 1.3.3. punkt 3, vælges f.eks. dybderne 5 mVS, 25 mVS og 50 mVS til at evaluere trykmålingen.

### Statistiske redskaber

Vurderingsprincippet er standardiseret med nedenstående beregningsrutiner. Derudover er der anført teststørrelser og procedurer for de vurderinger, der skal fortages af talmaterialet.

Metodefejl

Metodefejl identificeres på baggrund af deres indbyrdes differencer (dX ) og den forventede difference (dY). Den forventede difference estimeres på basis af målemetodens estimerede præcision (S). Hvis differencen er større en forventningsværdien er der lavet en metodefejl.

Tabel 4.2.1

| Obs. | Sort. | dx | dY | dx/dY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | x1 | x1-x3 | S*1.92 | (x1-x3)/(S*1.92) |
| X2 | x2 | x1-x2 | S*1.60 | (x1-x2)/(S*1.60) |
| X3 | x3 | x2-x3 | S*1.60 | (x2-x3)/(S*1.60) |

X er observationerne, mens x er sorterede værdier, hvor x1 er største værdi, x3 er mindste værdi. S er målemetodens estimerede præcision på baggrund af mange kontrolmålinger. Hvis S estimeres til at være mindre end 0.03 psu eller 0.03oC for CTD-sonden anvendes værdierne 0.03 psu eller 0.03oC til kontrol af CTD-sondens præcision. Værdierne 0.03 psu og 0.03oC anvendes som minimumsværdier, idet mindre værdier er uvæsentlige i forhold til kravspecifikationen i overvågningsprogrammet. Teststørrelsen kan have følgende udfald.

Tabel 4.2.2

| dx/dY | dx/dY | dx/dY | dx/dY | dx/dY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 | >1 | >1 | >1 | > 1 |
| <1 | >1 | <1 | <1 | > 1 |
| <1 | <1 | >1 | <1 | >1 |
| Målinger ok | Metodefejl ved x1 | Metodefejl ved x3 | Målingerne accepteres | Metode fejl |
| Målinger ok | x1 fjernes fra den videre estimation | x3 fjernes fra den videre estimation | Målingerne er ikke udført med sædvanlig god nøjagtighed | Metodefejlen skal identificeres |

Præcision

Målingernes præcision defineres som spredningen (S) af observationerne.

Tabel 4.2.3

|  | Observation |  | dX | dX2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 |  | X1-X | (X1-X) 2 |
|  | X2 |  | X2-X | (X2-X) 2 |
|  | X3 |  | X3-X | (X3-X) 2 |
| Middelværdi | X | Sum: | 0.00 | SAK |
|  |  |  | S2 | SAK/(n-1) |

n er antallet af observationer.

Korrekthed

Målingernes korrekthed defineres som spredningen (S) af observationerne i forhold til  referenceværdien (Y).

Tabel 4.2.4

|  | Observation |  | dX | dX2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 |  | X1-Y | (X1-Y) 2 |
|  | X2 |  | X2-Y | (X2-Y) 2 |
|  | X3 |  | X3-Y | (X3-Y) 2 |
| Middelværdi | X | Sum: | ukendt | SAK |
| Ref. værdi | Y |  | S2 | SAK/n |

n er antallet af observationer.

Overholdes af kvalitetskrav

Overholdelsen af kvalitetskravene (K) testes på basis af den estimerede spredning (S) for hvert kontroldatasæt. Kvalitetskravene skal testes for både korrekthed og præcision. Teststørrelsen er S2/K2 > 2.996, når spredningen er estimeret på basis af 3 observationer. Teststørrelsen er S2/K2 > 3.841, når spredningen er estimeret på basis af 2 observationer. Hvis S2/K2 er større end 2.996 (eller 3.841) er kvalitetskravet ikke opfyldt.

### Beregningseksempel

Detaljerne i testprocedurer og beregninger gennemgås i et beregningseksempel for salinitet. Kontroldatasættet består af 3 CTD-målinger fra et kar og 3 vandprøver fra samme kar til efterfølgende salinometerbestemmelse.

Måleresulateterne er:

| Observation | CTD |
| --- | --- |
|  | 34,450 |
|  | 34,250 |
|  | 34,470 |
| Middelværdi | 34,390 |

Denne CTD-sonde kunne registre data med 2 decimaler. Værdien 0 er derfor tilføjet af hensyn til den videre databasehåndtering.

| Observation | Salinometer |
| --- | --- |
|  | 34,484 |
|  | 34,469 |
|  | 34,470 |
| Middelværdi | 34,474 |

| Kalibrering | Salinometer |
| --- | --- |
|  | 34,999 |
|  | 34,996 |
|  | 35,002 |
| Middelværdi | 34,999 |

IAPSO standard havvand med saliniteten 34.993 psu blev anvendt.

1.4.3.1	 Evaluering af målemetoden

Beregningsskemaet i tabel 4.2.1 og vuderingsskemaet i tabel 4.2.2 anvendes.

| Sort. | dx | dY | dx/dY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34,47 | 0,22 | 0,153344 | 1,4347 | >1 |
| 34,45 | 0,02 | 0,127941 | 0,1563 | <1 |
| 34,25 | 0,20 | 0,127941 | 1,5632 | >1 |

Observationen 34,25 afviger for meget fra de øvrige to observationer til, at det kan antages, at målemetoden er udført korrekt. S er estimeret til 0,08. Observationen 34,25 fjernes fra den videre estimation.

1.4.3.2	 Evaluering af præcisionen

Beregningsskemaet i tabel 4.2.3.

|  | Obs | dX | dX2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 34,45 | 0,06 | 0,0036 |
|  | 34,25 | -0,14 | 0,0196 |
|  | 34,47 | 0,08 | 0,0064 |
| Middelværdi | 34,39 | S2 | 0,0148 |
|  |  | S | 0,1217 |

Med observationen 34,25 estimeres spredningen til 0,1217. Kravet til præcisionen er 0,05. Teststørrelsen for kravoverholdelse er (0,1217/0,05)2< 2,996 (6,20>2,996). Dermed er kravet til præcision ikke overholdt. Når fejlmålingen 34,25 fjernes fra estimationen bliver middelværdi og spredning henholdsvis  34,46 og 0,0141 og kravet til metodenspræcison overholdes (0,08<<3,841).

1.4.3.3	 Evaluering af korrektheden af CTD-sondens måling

Beregningsskemaet i tabel 4.2.4.

|  | Obs. | dX | dX2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 34,45 | -0,0243 | 0,0006 |
|  | 34,25 | -0,2243 | 0,0503 |
|  | 34,47 | -0,0043 | 0,0000 |
|  |  | S2 | 0,0170 |
| Ref.Værdi | 34.474 | S | 0,1303 |

Med observationen 34,25 estimeres spredningen i forhold til  referenceværdien til 0,1303. Kravet til korrektheden er 0,1. Teststørrelsen for kravoverholdelse er (0,1303/0.1)2< 2,996 (1,698<2,996). Dermed er kravet til korrektheden overholdt trods fejlmålingen. Når 34,25 fjernes fra estimationen bliver korrektheden estimeret til 0,0138. Kravet til korrektheden overholdes uden problemer (0,02<<3,841). Bemærk at middelværdien ikke indgår i estimationsproceduren.

Tilsvarende analyse skal laves af salinometerkalibrering og kontrolmålingen.

### Kvalitetsstyring

For hvert skib laves en manual for prøvetagningen i forbindelse med  CTD-målingerne. Denne skibsmanual skal indeholde samtlige nødvendige elementer til gennemførelse af målingerne med den ønskede kvalitet. Denne manual skal foreligge 0.5 år efter igangsættelse af NOVA 2003. Kopi af manualen sendes til MFDC til orientering.

Den fagligt ansvarlige og prøvetagerne gennemgår procedurerne i den tekniske anvisning ved igangsættelse af NOVA 2003 før første måling udføres. Herefter gennemgås måleprocedurerne af den fagligt ansvarlige og prøvetagerne en gang årligt. Den årlige gennemgang af den tekniske anvisning skal indeholde en sammenstilling med skibsmanualen og med producentens anvisninger. På basis af den årlige gennemgang sender den fagligt ansvarlige MFDC en evaluering af procedurerne, herunder forslag til forbedringer af den tekniske anvisning.

Ved oplæring af en ny prøvetager gennemgår den fagligt ansvarlige og prøvetageren ligeledes procedurerne i den tekniske anvisning.

Et halvt år efter igangsættelse af NOVA 2003 laves et miljøskibstræf, hvor måleprocedure og -nøjagtighed miljøskibene imellem sammenstilles. Herefter laves hvert andet år en sammenstilling af procedurer og nøjagtighed miljøskibene imellem. Den fagligt ansvarlige for miljøskibstræffet sender MFDC en evaluering af procedurerne, herunder forslag til forbedringer af den tekniske anvisning.

Der findes en række umiddelbare identificerbare målefejl. Eksempler på nogle af disse gennemgå nedenfor primært med hensyn til salinitetsmålingen.

1.4.4.1	 Fejl: signal er ustabilt

Eksempel:

CTDens salinitetsvisning i et kar varierer med tiden. Eller CTDens temperaturvisning varierer med tiden.

Aktion:

Kontroller at karret er velblandet. Kontroller stik, kabler, strømforsyning, andet udstyr, og evt. nyetableret udstyr. Kontroller for øvrig elektronisk støj. Specielt for temperatur kontroller, at karopstillingen er korrekt.

Konsekvens:

Målinger kan ikke foretages! Fejl skal findes og rettes, før nye målinger kan laves.

1.4.4.2	 Fejl: profilmålingen viser fejl

Eksempel

Densiteten har lokale maksima i vandsøjlen.

Aktion

Sensorer kontrolleres for brud, revner og partikler. Sensorer renses efter producentens forskrifter og skylles med ferskvand. Kabler kontrolleres for kinker og øvrige fejl. Profilen laves om, bibeholdes fejlvisningen, skal udstyret efterses af producenten.

Konsekvens

Målinger kan ikke foretages. Fejl skal findes og rettes før nye målinger gennemføres. Procedurer for vedligeholdelse og CTD-sondens betjening gennemgås. Det skal tages vandprøver i standarddybderne m.h.t. salinitetsbestemmelse.

1.4.4.3	 Fejl: Egentlige metodefejl under kontrolmålingerne

Eksempel

En salinitetsvisning afviger markant fra de øvrige 2 i kontroldatasættet.

Aktion

Kontroldatasættets enkeltværdier evalueres af den fagligt ansvarlige, og der testes for fejlmålinger på basis af målemetodens usikkerhed. Måleprocedurer gennemgås.

Konsekvens

CTD-målinger kan gennemføres.

1.4.4.4	 Fejl: Præcisionen er utilstrækkelig

Eksempel

Præcisionen af CTD-sonden salinitetsvisning er utilstrækkeligt i forhold til kvalitetskravene.

Aktion

Måleprocedurer gennemgås. Måleudstyr renses. Kontrol af stik, kabler, strømforsyning, andet udstyr, og evt. nyetableret udstyr. Specielt for temperatur kontrolleres, at karopstillingen er korrekt. Specielt for præcisionssalinometeret kontrolleres temperaturindstillingen og placering. Det skal tages vandprøver i standarddybderne m.h.t. salinitetsbestemmelse.

Konsekvens

Målinger kan gennemføreres. Fejl skal findes og rettes. Data skal anmærkes med angivelse af den observerede præcision.

1.4.4.5	 Fejl: korrektheden er utilstrækkelig

Eksempel

CTD-måleudstyret overholder ikke kvalitetskravet m.h.t. korrektheden af salinitet.

Aktion

Kontroldatasættets spredninger evalueres i detaljer af den fagligt ansvarlige. Fejlkilder identificeres på baggrund. af kontroldatasættet. Yderlig kontrolleres procedurer og sensorer.

Konsekvens

Målinger kan gennemføres. Målingerne rettes op efter den nye kalibrering. Måleudstyret skal kalibreres. Procedure for kontroldatasættets etablering gennemgås både m.h.t. præcisionsmåling og for prøvetagning til præcisionsmåling samt for CTD-målingerne. Der skal tages vandprøver i standarddybderne m.h.t. salinitetsbestemmelse.

1.4.4.6	 Fejl: Ikke tilfældigt fordelte afvigelser, CTD

Eksempel

Afvigelsen mellem præcisionsmålingen af salinitet og CTD-visningen øges i, på hinanden følgende, kontroldatasæt.

Aktion

Det testes om afvigelserne forekommer tilfældigt. Sensorer renses og procedurerne gennemgås. Det undersøges, om der er drift i sensorkalibreringen.

Konsekvens

Målingerne rettes op på baggrund af sensordriften.

1.4.4.7	 Skematisk oversigt af kvalitetsstyringen

| Kontroltype | Hyppighed | Resultat | Konsekvens |
| --- | --- | --- | --- |
| Daglig | efter/under hver profilmåling | Profilet viser direkte fejl | find årsagen til målefejlen og tag vandprøver i standarddybder til salinitetsbestemmelse. |
| In situ | ugevist, togtvist | ok | fortsæt måleprogrammet |
| In situ | ugevist, togtvist | ej ok | fortsæt evt. måleprogrammet, find årsagen, evt. laves karkontrol |
| Kar | månedsvist, togtvist | ok | fortsæt måleprogrammet |
| Kar | månedsvist, togtvist | ej ok | fortsæt evt måleprogrammet, find årsagen, evt. laves en genkalibrering |
| Kar | månedsvist, togtvist | variation i tryk eller salinitet | kontrollen kan ikke gennemføres. Find årsagen. Måleprogrammet bør ikke fortsættes før fejlen findes. |
| Kalibrering | årligt | ingen ændring | fortsæt måleprogrammet |
| Kalibrering | årligt | ændring | sensorer kontrolleres og måleprogrammet fortsættes med nye konstanter. Tidligere kontroldata evalueres for at finde starttidspunkt for evt. drift. Opret evt. ældre data p.b.a. kontroldata. |

## Dataindberetning

Rådatafiler

De rå datafiler indeholder samtlige indsamlede data, og er koblet sammen med kalibreringsfilerne. Ved hjælp af kalibreringsfilerne beregnes vanddybde, temperatur og salinitet. Rådata samt kalibreringsdata og -koefficienter skal ikke rapporteres til MFDC, men gemmes til en evt. genberegning af datamaterialet i forbindelse med fejl i målernes kalibrering.

De beregnede data kvalitetsvurderes før data rapporteres til MFDC som STANDAT-filer. Kontroldata rapporteres i STANDAT-format som selvstændige filer. Datastrukturen under STANDAT-data-indberetningen er hierarkisk, således at kontrol- og måledata rapporteres med følgende indhold:

Rapporterede profilmålinger

Headerdel:

Versionsnummer af MFDC’s kvalitetssikringsprogram (nyt felt i headerdelen. Indtil 1.1.1998 er versionsnummeret 1.0)

Stationsdata:

Institution (amtskode)

Station

Dato

UTC tid

Længdegrad i WSG84

Breddegrad i WSG84

Vanddybde (den aktuelle vanddybde)

Vandprøveoplysninger:

Prøvetype (profil)

Udtagningsudstyr (CTD)

CTD-kode (nyt felt, institutionsspecifik kode for den anvendte CTD-sonde, f.eks. 2, hvor amtet har 3 CTD-sonder med koderne 1, 2, og 3)

Vandanalyseresultater:

Måledybde

Parameter (med 2 decimaler og hver 0.2 m)

Resultat

Enhed

De rapporterede profilmålinger følger således det oprindelige STANDAT-format undtaget udvidelsen med de 2 oplysninger: Versionnummer af MFDC’s kvalitetssikringsprogram og CTD-sondens kode.

Rapporterede kontroldata

CTD-kontroloplysninger:

Institution (amtskode)

Station

Dato (prøvetagningsdato)

UTC tid (prøvetagningstidspunkt)

Prøvetagningsmetode (KAR, INSITU)

CTD-kode (nyt felt, institutionsspecifik kode for den anvendte CTD-sonde, f.eks. 2, hvor amtet har 3 CTD-sonder med koderne 1, 2, og 3)

Referencemålemetode (Salinometermåling: 1, Titrering: 2, Præcisionstermometer: 3, Målebånd: 4, Trykkammer: 5, Trykgenerator: 6, Andet: 99, Ukendt: 0)

Kontrolresultater:

Parameter (Sali, Temp, Tryk)

Type (CTD, Reference)

Resultat (med 3 decimaler. Evt. angives 0 på 3 decimal for CTD-måleresultatet)

Enhed

De rapporterede kontroldata indeholder de nødvendige oplysninger, således, at MFDC kan sammenkoble kontroldata med skibsmålingerne i MFDCs databasestruktur. Hermed fastlægges skibsmålingernes korrekthed og præcision til det efterfølgende arbejde i MFDC regi. Amterne skal selv sammenkoble kontroldata med profilmålinger til arbejde i deres regi.

På basis af institutionskoden og CTD-koden kobles den estimeres nøjagtighed fra kontrolmålingerne til CTD-sondens profilmålinger. In situ vandprøver til kontroldata blev f.eks. taget den 2.2.98. Korrekthed og præcision er efterfølgende blevet estimeret til hhv. 0.1 psu og 0,02 psu. CTD-sondens profilmålinger fra f.eks. den 30.1.1998 og 3.2.1998 har så korrektheden og præcisionen hhv. 0,1 psu og 0,02 psu.

Kvalitetsvurderingen skal anvende senest udsendte version af kvalitetssikringsprogrammet. Version 1.0 af STDDMU programmet sikrer, at de rapporterede data følger STANDAT-datafilformatet, samt at temperatur og salinitet ligger i et naturligt range. Programmet udbygges, således at stationskoordinater kontrolleres sammen med vanddybde. Det naturlige range for den pågældende station estimeres og erstatter det nuværende range (f.eks. 0-36 psu for salinitet). Endeligt evalueres vandets densitet i forhold til dybden.

## Referencer

UNESCO (1981) International Oceanographic Tables, Vol 3. UNESCO Papers in Marine Science, 39.

UNESCO (1988) The acquisition, calibration, and analysis of CTD-data. A report of SCOR Working Group 51. UNESCO Papers in Marine Science, 54.

HELCOM (in prep) Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM. Version 22. September 1997.