NOVA

Teknisk anvisning for

marin overvågning

2 Elektroniske målinger -

Fluorescens

Stiig Markager

Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi

Jan G. Rasmussen

Københavns Kommune

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

2. Fluorescensmålinger

2.1 Formål

2.2 Princip

2.3 Udførelse

2.4 Dataindberetning

# Fluorescensmålinger

## Formål

Fluorescensmålinger anvendes til at beskrive fordelingen af alger i vandsøjlen. Dette er vigtigt for fortolkningen af en række øvrige parametre og for vurdering af vandsøjlens struktur. Endvidere bruges fluorescensmålinger til at identificerer forekomsten af dybe klorofyl maksima, så vi kan tage prøver af disse.

## Princip

Fluorescens er frigivelse af absorberet lysenergi. En række stoffer fluorescerer, f.eks. humus stoffer, rhodamin og olie. Algepigmenter kan også frigøre absorberet lys som fluorescens, men hos planter er det kun en af tre måder for afledning af lysenergi. De andre to er som varme og ved fotosyntesen. Da den absorberede mængde lys er afhængig af koncentrationen af pigmenter i vandet, vil fluorescensen også afspejle pigment koncentrationen og dermed fytoplankton biomassen. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at der er en række forhold som påvirker fluorescensen per algebiomasse eller pigment enhed. Et fluorescens signal kan derfor ikke direkte omsættes til en pigment koncentration, selvom mange fabrikater i deres programmer angiver, at udlæsninger er i (g Chl l-1.

Fluorescens signalet per klorofyl enhed (FChl) afhænger at en række forhold. Celler med lavt klorofyl indhold har et højt FChl, fordi de enkelte pigment molekyler kun skygger lidt for hinanden inden i cellen. Så absorberes der meget lys per pigment molekyle og den udsendt fluorescens bliver i mindre grad absorberet af pigmenter på vej ud af cellen. Celler hvor fotosyntese eller vækst er hæmmet af næringssalt mangel har også et højt FChl signal, da fotosyntesen ikke kan aflede den absorberede lysenergi, som derfor i højere grad udsendes som fluorescens. Celler hvor fotosyntese apparatet er skadet af højt lys (fotoinhibering) kan også have er højt FChl signal. Disse forhold er ofte karakteristiske for fytoplankton populationer nær overfladen. Omvendt har fytoplankton som lever dybt i vandsøjlen ofte et højt indhold af pigmenter per celle og et velfungerende fotosyntese apparat, og derfor ofte et lavt FChl signal. Omsætningen fra fluorescens til cellebiomasse (kulstof eller antal) er endnu mere kompliceret, da indholdet af pigmenter per celle varierer mellem populationer.

Selve måleprincippet er, at man belyser vandet med blåt lys (ekscitations lys) som absorberes effektivt af algepigmenter. Noget af den absorberede lysenergi, ca. 1%, udsendes efter et energitab som lys ved en højere bølgelængde (emissions lys), og man måler derfor fluorescens signalet i det røde område. Ekscitations og immissionsfiltrene kan have forskellig båndbredde, men den maksimal følsomhed for eksitation ligger mellem 430 og 440 nm, og emissionen sker omkring 685 nm. Større båndbredde giver et kraftigere signal men også større interferens fra fluorescens fra andre stoffer og fra baggrundslys.

## Udførelse

Fluoremeteret skal være anbragt på en CTD eller en håndholdt sonde med dybdemåler, således at man kan registrere sammenhørende værdier af fluorescens og dybde. Vedligeholdes og brug af fluoremeteret forudsættes beskrevet i manualen.

Fluorescensmålinger skal udføres på alle station, hvor dybden er over 2 m. Hvis dybden er under 2 m, og forskellen mellem overflade og bund er mindre end 2 oC eller 1 PSU, kan man undlade fluorescensmålinger.

Kalibrering

Som nævnt ovenfor kan signalet per klorofyl ikke forventes at være konstant, og en stadig kalibrering af signalet er derfor nødvendig. Samtidig er et varierende FChl forhold ikke et udtryk for instrument problemer, men afspejler blot den naturlige variation i FChl. Kalibreringen foretages ved at sammenholde fluorescens-signalet med en målt klorofylkoncentration. Sammenhængen bør være nogenlunde lineær, men kan evt. bøje noget af for høje klorofyl værdier. Y-akse interceptet skal være meget tæt på nul. Den bedste kalibrering fås ved at udtage en delprøve af den samme batch, som der måles klorofyl på. Denne delprøve anbringes omkring fluoremeteret, og signalet aflæses. Målingen foretages i et mørkt kar af ikke fluorescerende materiale med ca. 30 cm vand foran linsen og ikke i direkte sollys eller kraftigt neonlys. Alternativt kan man aflæse fluorescens-signalet fra den dybde, hvor prøven er taget. Dette er den eneste mulighed, hvis fluoremeteret er monteret således, at man ikke kan måle i et lille volumen på dækket.

Kalibreringen bør principielt  foretages for hvert profil. Dog kan man pulje målinger fra et homogent område inden for en dag og et vandlag, hvis målingerne ligger pænt omkring en linie.

Apparatets følsomhed bør jævnligt kontrolleres ved at sammenholde FChl med signalet fra et nyt/nyrenoveret apparat af samme type. Hvis FChl falder væsentligt, er det tegn på funktionsfejl. Den mest almindelige fejl er, at apparatets linsesystem er ude af fokus som følge af slag eller rystelser.

## Dataindberetning

Dataindberetningen følger proceduren beskrevet for temperatur og salt.